Техническое задание

«Аппарат ИВЛ на передвижной подставке в комплекте с наркозной приставкой и увлажнителем»

| Наименование поставляемого оборудования |  | Аппарат управляемой и вспомогательной ИВЛ типа «Фаза-21» на передвижной подставке с наркозной приставкой «Фаза-ПН» , Газоанализатором ГКМП-02, Волюметром Волид-900 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Модель |  | «Фаза-21" |  |  |
| Общие требования |  | наличие | соответствие |  |
| 1. Наличие регистрационного удостоверения |  |  | да |  |
| 2. Наличие лицензии у производителя |  |  | да |  |
| 3. Наличие сертификата |  |  | да |  |
| Технические характеристики |  | параметры | да |  |
| 1.Управляемая и вспомогательная ВЛ с пассивным выдохом у взрослых пациентов и детей старше 6 лет в экстренных ситуациях в наземных и воздушных транспортных средствах |  |  | да |  |
| 2. Применение в комплекте с аппаратом ингаляционного наркоза и автономным увлажнителем в условиях стационара |  | наличие | да |  |
| 3. Устройство слежения за изменением частоты и наполнения пульса, сатурации крови кислородом |  | наличие | да |  |
| 4. Диапазон регулирования частоты вентиляции, 1/мин |  | 3-300 | да |  |
| 5. Диапазон регулирования минутной вентиляции, л/мин |  | 0,6-30 | да |  |
| 6. Диапазон регулирования дыхательного объема, мл |  | 20-2000 | да |  |
| 7. Отношение t вдоха к t выдоха |  | От 3:1до 1:3 | да |  |
| 8. Управление частотой вентиляции по времени,давлерию или пультом ручного пульта |  | наличие | да |  |
| 9. Положительное давление в конце выдоха РЕЕР, см. вод.ст |  | 0-20 | да |  |
| 10. Максимальное давление вдоха, см.вод.ст |  | 10-70 | да |  |
| 11. Кислородно-воздушный смеситель, полуавтоматический, % кислорода |  | 21; 40; 60; 80 | да |  |
| 12. Аварийная сигнализация по давлению вентиляции, электропитанию, спонтанной вентиляции легких. |  | Наличие | да |  |
| 13. ПДУ (пульт дистанционного управления) |  | наличие | да |  |
| 14. Режимы вентиляции - CMV – управляемая ИВЛ - PS – вспомогательная ИВЛ с поддержкой давлением - ARM – ИВЛ с ручным управлением (ПДУ) - ACV – триггерная ВВЛ - СРАР – самостоятельное дыхание при постоянном положительном давлении - PLV – ИВЛ с ограничением давления на вдохе - Режим самодезинфекции (в комплект входит парогенератор) - Максимальный поток, л/мин - Максимальный пиковый поток, л/мин |  | Наличие Наличие Наличие Наличие Наличие Наличие 90 70 | Да Да Да Да Да Да Да Да |  |
| 15. Технические условия - встроенное бесперебойное питание - кнопка разблокировки (блокировки) панели управления - дезинфицируемый, стерилизуемый, многократного использования дыхательный контур |  | Не менее 3-х часов наличие наличие | Да Да Да |  |
| 16. Блок наркозный обеспечивает: А. дозированный расход газов через Наркозный блок: - кислород - закись азота - экстренная подача кислорода Б. объемную концентрацию паров жидких анестетиков (%) : -фторотан В. блокировку закиси азота при прекращении подачи кислорода Г. самотестируемый электронный наркозный блок |  | наличие 0,2-10 л 1,0-10 л не менее 45 л в сек 0.4-5,0 | да Да Да Да Да да |  |
| 17. Питание от сети переменного тока частотой 50 Гц с напряжением | от 198 до 242 В | да |  |
| 18. Потребляемый ток | не более 6 А |  |  |
| 19. .Режим работы | продолжительный |  |  |
| 20. Дезинфекция дыхательного контура осуществляется термическим (паровоздушным) способом при помощи собственного электронагревателя. | наличие |  |  |
| Прочие условия |  |  |  |  |
| 21. Руководство по эксплуатации на русском языке |  | наличие | Да |  |
| 22. Техническая документация |  | наличие | да |  |
| 23. Монтаж оборудования с обучением персонала |  | наличие | да |  |
| 24. Срок гарантийного обслуживания Год выпуска |  | 1 год не ранее 2009г | Да да |  |
| 25. Комплект поставки: - аппарат ивл с креплением на передвижной подставке - наркозный блок - Газоанализатор ГКМП-02 - Волюметр Волид-900 |  | Наличие Наличие Наличие Наличие | Да Да Да Да |  |

«Дыхательный аппарат «Фаза-21»

| Наименование поставляемого оборудования |  | Аппарат управляемой и вспомогательной ИВЛ типа «Фаза-21» с увлажнителем Fisher & Paykel (база MR 810, камера MR 370)» и с передвижной подставкой |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Модель |  | «Фаза-21" |  |  |
| Общие требования |  | наличие | соответствие |  |
| 1. Наличие регистрационного удостоверения |  |  | да |  |
| 2. Наличие лицензии у производителя |  |  | да |  |
| 3. Наличие сертификата |  |  | да |  |
| Технические характеристики |  | параметры | да |  |
| 1. Предназначен для ИВЛ в стационарах, транспортных средствах, на дому. Современный компактный вентилятор с микропроцессорным управлением, встроенным компрессором низкого давления, могут использоваться сети с низким давлением кислорода и электросети 190 – 250 В переменного тока, 12 и 27 В постоянного тока бортового питания автомобиля, самолета, вертолета. 2. Управляемая и вспомогательная ВЛ с пассивным выдохом у взрослых пациентов и детей старше 6 лет в экстренных ситуациях в наземных и воздушных транспортных средствах |  | Наличие наличие | Да да |  |
| 2. Применение в комплекте с автономным увлажнителем в условиях стационара |  | Возможность | да |  |
| 3. Устройство слежения за изменением частоты и наполнения пульса, сатурации крови кислородом |  | наличие | да |  |
| 4. Диапазон регулирования частоты вентиляции, 1/мин |  | 10-60 | да |  |
| 5. Диапазон регулирования минутной вентиляции, л/мин |  | 2-25 | да |  |
| 6. Диапазон регулирования дыхательного объема, мл |  | 50-2000 | да |  |
| 7. Отношение t вдоха к t выдоха |  | 1:2 | да |  |
| 8. Управление частотой вентиляции по времени или пультом ручного пульта |  | наличие | да |  |
| 9. Положительное давление в конце выдоха РЕЕР, см. вод.ст |  | 0-20 | да |  |
| 10. Максимальное давление вдоха, см.вод.ст |  | 10-70 | да |  |
| 11. Кислородно-воздушный смеситель, полуавтоматический, % кислорода |  | 21; 40; 60; 80 | да |  |
| 12. Аварийная сигнализация по давлению вентиляции, электропитанию, спонтанной вентиляции легких. |  | Наличие | да |  |
| 13. ПДУ (пульт дистанционного управления) |  | наличие | да |  |
| 14. Режимы вентиляции - CMV – управляемая ИВЛ - PS – вспомогательная ИВЛ с поддержкой давлением - ARM – ИВЛ с ручным управлением (ПДУ) - ACV – триггерная ВВЛ - СРАР – самостоятельное дыхание при постоянном положительном давлении - PLV – ИВЛ с ограничением давления на вдохе - Режим самодезинфекции (в комплект входит парогенератор) - Максимальный поток, л/мин - Максимальный пиковый поток, л/мин |  | Наличие Наличие Наличие Наличие Наличие Наличие Наличие 90 70 | Да Да Да Да Да Да Да Да Да |  |
| 15. Технические условия - встроенное бесперебойное питание - кнопка разблокировки (блокировки) панели управления - дезинфицируемый, стерилизуемый, многократного использования дыхательный контур |  | Не менее 3-х часов наличие наличие | Да Да Да |  |
| 16.Технические характеристики увлажнителя Назначение увлажнителя Увлажнитель предназначен для нагрева и повышения влагосодержания поступающей к пациенту дыхательной смеси. |  |  |  |
|  | наличие | да |  |
| 17.Температура дыхательной смеси на выходе подающего шланга увлажнителя в диапазоне минутных вентиляций от 5 до 30 л/мин | от 28 до 38 0С. | да |  |
| 18.Относительная влажность дыхательной смеси на выходе подающего шланга увлажнителя в диапазоне минутных вентиляций от 5 до 30 л/мин и температурах от 28 до 38 0С | от 80 до 100 % | да |  |
| - Время установления рабочего режима | не более 15 мин | да |  |
| - Индикация параметров температуры дыхательной смеси | наличие | да |  |
| 20.Аварийная (тревожная) сигнализация срабатывает при следующих случаях: - при перегреве газа на выходе; - при замыкании или обрыве цепей датчиков температуры - при отказах нагревателей емкости для жидкости или подающего шланга | более 41 0 С наличие | Да Да |  |
| 21.Питание от сети переменного тока частотой 50 Гц с напряжением | от 198 до 242 В | да |  |
| 22.Потребляемый ток | не более 6 А |  |  |
| 23.Режим работы | продолжительный |  |  |
| 24.Дезинфекция дыхательного контура осуществляется термическим (паровоздушным) способом при помощи собственного электронагревателя. | наличие |  |  |
| Прочие условия |  |  |  |
| 25.Руководство по эксплуатации на русском языке |  | наличие | Да |  |
| 26.Техническая документация |  | наличие | да |  |
| 27. Монтаж оборудования с обучением персонала |  | наличие | да |  |
| 28.Срок гарантийного обслуживания Год выпуска |  | 1 год не ранее 2009г | да |  |
| 29. Комплект поставки: - Аппарат ИВЛ - Передвижная подставка - Увлажнитель |  | наличие наличие наличие | Да Да да |  |